附件1、

自动石油热解汞分析仪

采购技术规格书

# 一、前言

买方就购置自动石油热解汞分析仪（1台）一事提出了采购要求，卖方需达成本采购技术规格书要求。采购技术规格书是编写技术协议书的基础文件；技术协议书作为商务合同附件与之同时生效，并具有同等法律效力。

在签订合同之后，买方保留对本协议提出补充要求和修改的权利，买卖双方可举行设计条件会议，如对供货清单、系统配置、仪器规格、服务条款、文件资料、具体的交付时间等方面内容进行再次确认。经双方确认后的文件即成为补充技术协议书，具有订货合同附件的同等效力。

# 二、测试样品及项目

1、测试样品及项目

适用于测定原料，如常压渣油和凝析油；精炼产品，如石脑油和其他液体产品；石油化工产品，如柴油，AGO等的汞含量的直接检测分析，无需前处理。对分析高沸点液体样（如重芳烃、AGO、渣油等）不应积碳。

2、检测限

2.1 仪器检出限（浓度）：0.01μg/L（进样体积为50ul）

2.2 仪器检出限（绝对值）：0.0005ng

2.2 仪器精密度RSD：＜3%（@0.5ng）

# 三、技术要求

# 1、基本要求

# 1.1  仪器配置必须能完成本技术协议中“二、测试样品及项目”要求的分析样品及分析项目，并达到性能保证指标。

# 1.2  操作软件应具备实时显示系统操作进程的动画图形，测量样品序列电子表格和针对不同类型样品分析的预设值加热方法。

1.3 仪器主机与电脑主机的通讯接口应为RS232、LAN、USB等或其他通用网络通讯接口；

1.4  整机品牌商用台式电脑；配置不低于：CPU  intel  十四代i5；1T SSD硬盘；32GDDR5内存；23寸的宽屏液晶显示器；独立显卡8G；2.5G有线网卡+WiFi6无线网卡；光驱；标准鼠标和键盘。有满足与仪器联接的接口。若仪器与计算机以LAN接口通讯，则电脑主机需带2个网卡。预装正版Windows 11专业版操作系统64 位和应用软件。

1.5  必须提供仪器使用说明书、合格证书。书面中文仪器说明书、电路图及故障诊断说明资料2套；相应的电子版本说明书2套（存于U盘）。

2、供货范围（卖方供货清单明细）

此部分为卖方的仪器供货清单。此清单应包括：

  - 仪器名称、规格型号、数量、仪器制造厂商等内容。

  - 仪器硬件及软件的具体配置，包括仪器的标准配置、选购配置、备品备件及消耗品配置等。

卖方保证供货的每台仪器均为原装进口产品。

卖方应保证所提供的系统配置是完整的。卖方应保证仪器主机所携带的用于日常维护保养的专用工具齐全。卖方应保证仪器主机所携带的标准样品满足仪器现场调试和验收的要求。卖方应保证所提供的备品备件及消耗品的数量满足买方的两年需求。

具体内容请见附件一

3、仪器技术指标和性能特点

此部分为仪器的技术指标说明部分。

卖方应保证所提供的技术指标真实准确而有效。

具体内容详见附件一。

4、仪器安装条件

对于仪器安装所需具备的条件(如：供电、接地、环境、水、气路、实验台等)，卖方应在合同生效后一周内书面告知买方，买方根据安装条件做好准备工作。

四、技术服务

1 、概述

技术服务应包括工程服务与现场服务。工程服务有项目管理、组态、生成、集成调试、工厂试验与出厂验收、培训服务（操作、维护）等。现场服务包括现场开箱检查、系统通电、联调试运、现场验收、保运服务等。

无论是工程服务还是现场服务，卖方都应派遣有经验的技术人员，并应提供完全免费的技术服务。在合同签定后，卖方应立即指派一名有经验的项目经理给买方，并提供其固定通讯方式及通信地址。项目经理应自始至终地负责整个项目的实施，包括文件、信件（传真、网络信件等）等资料的往来，处理双方的有关事宜等。如有人员变更或临时变化，卖方应预先通知买方，并获其批准。

2、仪器交货期

仪器交货时间：卖方在合同生效后3个月内交货（或根据商务合同的规定时限交货），卖方保证仪器到货时仪器的各个系统完整性。

3、验货

仪器到现场后，卖方应派人与买方共同开箱验货。确认装箱单和设备完好情况。在买方现场开箱验收时，仪器应达到如下要求：

所有仪器的外观、喷漆、电缆的外壳和接头必须完好无缺，铭牌正确。

所有仪器的主机、附件、备件必须完整齐全，标识清楚。

所有仪器的技术资料必须完整齐全。资料包括现场准备和安装说明书、操作维护手册、电路图、订货单规定的所有供货项目的详细清单、合格证书、安全证书、出厂验收测试程序、原产地证明等。

在运输过程中造成的仪器损坏、零部件缺项、资料缺失，卖方确认并负责在7天内补全缺件。卖方对仪器配置（包括辅助设备）的完整性和配套性负责，并保证仪器的正常使用。

4、仪器现场安装调试

在收到买方仪器安装调试通知后，由卖方派出工程技术人员，到达买方实验室进行仪器的免费安装调试工作；具体时间由双方协商决定。仪器安装调试时间不应超过1周时间。

卖方负责建立分析样品及分析项目所对应的分析方法及标准曲线，并优化各种参数，使分析达到最佳效果。

5、仪器验收

卖方提供测试用的仪器和工具，供买方技术人员在验收时使用。

卖方提供仪器QA/QC的标准样品，以保证仪器正常的调试和验收。

卖方严格按照请购规格书、技术协议书的要求及仪器厂商的产品验收标准等进行验收，二者之间选用指标较高的标准。

仪器的验收必须满足以下条件：仪器的各项性能指标必须符合仪器出厂规定的技术性能指标；必须符合本技术协议附件中的技术要求或请购规格书的技术指标。仪器必须能满足用户的要求；必须满足相应方法标准中对设备的要求，必须满足标准和技术协议中规定的测量范围和测量精度。如仪器附带标准物质，还需用标准物质进行验收。如仪器有检出限要求，还需对检出限进行验收。

6、培训

卖方在仪器安装完成后，对买方人员进行第一期技术培训（5天以上现场培训），保证买方仪器操作人员能够正常操作仪器、初步判断故障、简单维护保养。培训内容包括：仪器结构原理、操作原理、安装调试、实际操作、软件使用、日常维护、故障排除、注意事项、应用方法、样品处理、用户使用过程中出现的问题等方面。

在保修期内，卖方应根据买方要求进行定期回访，对仪器进行维护保养。并对买方在仪器使用过程中存在的问题进行解答及培训。

7、保修期及售后服务

卖方负责仪器自验收合格之日起一年的仪器免费保修，免费保修期内的设备，均可获得免费维修服务及坏件更换。用来更换的部件和设备应当是全新的。

保修期内和保修期后，如买方发现仪器有技术问题或仪器故障，卖方接到买方的Email、电话、传真或书面通知的服务请求报告后，2小时之内响应，8小时内提供解决方案。如不能解决问题，或根据买方的要求，卖方自接到技术服务要求起计，48小时内无条件提供现场维修服务，并彻底解决仪器之故障。

保修期内的维修：保修范围内的零部件等不收取费用（消耗品除外）。维修服务不收取服务费用（包括交通费、住宿费、工时费）。

五、其他保证

1、备品备件保证

卖方供货清单中的所有设备、部件应保证15年（或停止生产后10年）以上的备件供应期。

保修期后，卖方继续免费为买方提供仪器技术咨询和支持，有偿提供维修服务，有偿供应备品备件。

2、能力保证

卖方应提供国内距本项目最近的技术咨询专家、应用专家、维修工程师的联络方式等资料。

3、其他服务

回访服务：保修期过后，卖方工程师每年对买方进行回访，以便于及时发现和处理问题，保证仪器的各项性能得到最大的发挥。

附件一:

请购要求

1、仪器技术指标和性能特点要求

1.1 安装条件要求：

电源符合要求：220V，50/60Hz电源，±5%

适用环境温度要求：15˚C～35˚C

适用环境湿度要求：低于80% RH

1.2 检测器及主机性能

★1.2.1 检测原理：非色散双光束冷原子荧光法或冷原子吸收光谱法

1.2.2 检测器：光电倍增管/光电管

1.2.3 检测器波长：253.7nm

★1.2.4仪器检出限（浓度）：0.01μg/L（进样体积为50ul）

★1.2.5 仪器检出限（绝对值）：0.0005ng

★1.2.6 仪器精密度RSD：＜3%（@0.5ng）

1.2.7 测量范围：0～100ng

★1.2.7 采用非色散双光束冷原子荧光法和富集-燃烧方式，去除油品类的碳氢化合物，且不使油品样品中的汞流失。或采用恒温加热型三个测量池设计，测量池温度可达120℃以上，利于去除样品中水汽的干扰，同时高温利于高浓度汞样品的快速清除,避免汞沉积。并提供证明材料。

1.3 自动进样器

1.3.1 进样方式：15位进样塔式自动进样器或内置称量舟40个，转盘式自动快速进样。

★1.3.2 仪器采用塔式自动液体注射器或转盘式自动舟进样，须确保样品无挥发性分析物损失。

★1.3.3 注射器针或称量舟采用有效的钝化处理方式，使其对汞的干扰降至最低，提高痕量级汞分析的精确度和准确性。

1.3.4 无需任何手段的样品预处理，可直接进样检测。

★1.3.5 自动进样器要求和主机同一品牌，不接受第三方进样器。

1.4燃烧系统

1.4.1 仪器最高分解温度：高于820度。

★1.4.2 采用富集-燃烧方式：仪器能有效去除油品类的碳氢化合物，且不使油品样品中的汞流失。催化管和金齐化器独立设计，可分别更换。

1.5 气路控制

1.5.1 载气：净化空气、氩气。

1.5.2 流量：0.1～1.0L/min。

★1.5.3 测量尾气汞的去除：具有尾气吸收装置。

1.6 光源

低压汞灯

1.7 工作站及专用软件

★1.7.1 软件包括：实时显示系统操作进程的动画图形，测量样品序列电子表格和针对不同类型样品分析的预设置加热方法。

1.7.2 对于标准品和未知样品有不同的图标窗格。能够实现标准品和未知样本之间的快速切换。

1.7.3 软件具有自动空白功能，当样品浓度超过设定值时自动重复空白运行，直到低于设定的空白水平。

1.7.4 预富集功能：对于超低含量的样品进行多次进样一次解析的自动操作，可以实现最多40倍的富集能力。

2、适用方法

★2.1 仪器必须符合试验方法：UOP938-2020，SN/T 3605-2013，SN/T 3912.3 2014。

2.2 卖方需根据买方要求，依照UOP938-2020标准，建立相应运行方法和标准工作曲线。

3、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞分析仪主机 | 1 |
| 2 | 检测器 | 1 |
| 3 | 计算机及控制软件 | 1 |
| 4 | 自动进样器（含进样针或样品舟1套） | 1 |
| 5 | 加热管（催化管） | 1 |
| 6 | 汞收集管(金汞齐) | 1 |
| 7 | 吸附剂 | 1 |
| 8 | 有证汞标样(OIL) | 1 |
| 9 | 中文仪器说明书、电路图及故障诊断说明资料纸质版本 | 2 |
| 10 | 中文仪器说明书、电路图及故障诊断说明资料电子版本（存于U盘） | 2 |

4、备品备件（除标准配置外，额外提供以下备件以满足不少于2年的用量）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品加热管（催化管） | 5 |
| 2 | 连接管PFA,PE,PTFE,Tygon材质 | 1 |
| 3 | 汞收集管(金汞齐) | 5 |
| 4 | Mercury collector tube M-100 汞收集管 | 2 |
| 5 | Teflon joint set 8kinds,9pcs/set 特氟龙接头组 8种,9个/组 | 1 |
| 6 | Injection Port Septa 25pcs/set 注射口垫片25个/组 | 10 |
| 7 | 2mL sample vial 110 tray,w/cap&septa,500pcs/set 2毫升样品瓶,附盖和垫片,500个/组 | 2 |
| 8 | 10mL vial(Rinse bottle) ,w/cap&septa,10pcs/set 10毫升润洗瓶,附盖和垫片,10个/组 | 2 |
| 9 | 20mL vial(Waste bottle) ,w/cap&septa,10pcs/set 20毫升废液瓶,附盖和垫片,10个/组 | 2 |
| 10 | Gas-tight syringe,100uL w/fixed gas needle 100微升气密针 | 10 |
|  | 或样品舟（舟进样用） | 石英舟80个 镍舟40个 |
| 11 | 吸附剂（舟进样用） | 10瓶 |
| 12 | 舟进样提供样品舟支架（40位） | 2 |
| 13 | 汞收集器（尾气收集） | 1 |
| 14 | 仪器配套维修工具包 | 1 |

5、电脑配置

5.1 整机品牌商用台式电脑；配置不低于：CPU  intel  十四代i5以上；1TB SSD硬盘；32G的内存；23寸的宽屏液晶显示器；独立显卡RTX4060duo8g；900W电源；2.5G有线网卡+WiFi6无线网卡；光驱；标准鼠标和键盘。机箱容积不小于17L。有满足与仪器联接的接口。若仪器与计算机以LAN接口通讯，则电脑主机需带2个网卡。预装正版Windows 11专业版操作系统64 位和应用软件。

5.2 配置无线路由器1台及5米CAT6类RJ45网线2条

6、业绩证明

6.1 制造商通过ISO 9001质量体系认证，并提供证明材料。

6.2 制造商测汞仪近5年内，在国内石油化工行业大项目中，必须至少有5个或以上成功案例，并提供相关应用合同证明材料。

7、样品验证

自动石油热解汞分析仪参选前需与我司提供的样品进行数据比对，结果必须符合UOP938-2020重现性和再现性要求。