码头BC2皮带机电子皮带秤更新发包说明

一、工程说明

工程名称：码头BC2皮带机电子皮带秤更新项目。
工程地点：福建省漳州古雷经济开发区翔鹭码头厂区。

工程期限：自合同签定之日起2个月内完成，具体施工时间根据现场生产情况安排确定，提前或顺延以双方书面文件确认为准。

工程范围：包含但不限于福海创石油化工有限公司码头厂区1台电子皮带秤的更新工作：包含旧皮带秤的拆除，新皮带秤的供货安装和调试、检定校验（提供计量检定证书）、以及与中控室上位机联网等工作。

工程目的：通过对BC2皮带机皮带秤的更新，消除原皮带秤存在的使用缺陷，提高皮带秤的计量精度，满足生产过程的卸煤量统计要求和海关监管需要。

二、工程内容：
1、对福建福海创石油化工有限公司码头厂区1台皮带秤进行更新，包含但不限于原皮带秤和链码校验装置的拆除；新皮带秤及挂码校验装置的供货安装，皮带秤的调试、检定检验，以及皮带秤运行信号与中控室上位机联网显示等，更新内容详见《项目工程量清单》。

2、设备需采用目前先进的称重技术，配套超高灵敏度传感器及智能称重控制器，使用精度长期保持0.2％以内，校验一次稳定周期6个月以上，并配套自校验系统，保持长期高精度、高稳定运行，能实现智能自动校验修复皮带秤精度。

3、本次皮带秤更新需根据码头生产情况确定具体施工时间，不得影响码头正常的生产作业，承包商须无条件配合。

三、项目供货设备及工程量清单

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	阵列式称重单元
	ICS-ZL-SM
	套
	8
	此型号仅做参考，以签定技术协议为准



	2
	终端处理器
	SA-600-PTU
	台
	1
	此型号仅做参考，以签定技术协议为准

	3
	高精度称重传感器
	LOC-SS
	只
	8
	托利多，此型号仅做参考，以签定技术协议为准

	4
	测速传感器
	SA-208-SSU
	只
	1
	传感器进口品牌，此型号仅做参考，以签定技术协议为准

	5
	测速装置
	非标定制
	个
	1
	上置式测速装置

	6
	信号采集器
	SA-600-RTU
	个
	1
	此型号仅做参考，以签定技术协议为准

	7
	温度补偿器
	SA-600-TCU
	只
	1
	含温度传感器及温度补偿单元，此型号仅做参考，以签定技术协议为准

	8
	传感器接线盒
	非标定制
	只
	5
	304SS不锈钢

	9
	测速接线盒
	非标定制
	只
	1
	304SS不锈钢

	10
	屏蔽电缆
	RVVP7*0.5
	米
	100
	终端处理器到本体之间，以现场实际使用量为准

	11
	屏蔽电缆
	RVVP3*0.5
	米
	100
	终端处理器到本体之间以现场实际使用量为准

	12
	光纤
	8芯单模
	米
	500
	BC2皮带秤到码头中控室之间通信，以现场实际使用量为准

	13
	安装附件
	非标定制
	套
	1
	根据实际使用需要提供全部安装附件

	14
	电动自动校验装置
	DZGM-SM
	套
	16
	含8套棒码，16套电动装置，此型号仅做参考，以签定技术协议为准

	15
	校验控制箱
	KZX-SM
	台
	1
	304SS不锈钢，此型号仅做参考以签定技术协议为准

	16
	智能云端大数据
	YL-00
	套
	1
	云联网，此型号仅做参考，以签定技术协议为准

	17
	工控电脑
	16G运行内存、 1T硬盘、 带内置无线网卡
	套
	1
	研华、联想、戴尔、华硕

	18
	安装、调试及联网
	含与中控上位机及海关平台联网
	项
	1
	


本工程量为预估，以签定技术协议为准。参选单位应仔细核对工程量，如有遗漏请在参选时补充完整，所有设备和材料费用包含在参选总价中。

产品须经安全认证，设备检验符合《连续累计自动衡器（皮带秤）》GB/T7721-2017标准0.2级要求。

速度传感器须达IP68等级，防尘、防水、防油耐高温。

因生产信息管理需要，须将现场皮带秤计量仪表等数据采集到甲方中控室程控系统和海关监管平台。

    四、引用标准：包含但不限于以下标准

4.1、GB/T7721     电子皮带秤

JJG650       电子皮带秤检定规程

4.3、 JJG195       连续累计自动衡器（电子皮带秤）计量检定规程

4.4、 GB/TI4249.2  电子衡器通用技术条件

五、技术要求

4.1、电子皮带秤主要技术要求

（1）电子皮带秤采用高精度阵列式皮带秤，准确度等级：0.2级。

（2）当模拟加载量在最大流量和最小流量之间任选一点,重复加载5次测试数据,最大值与最小值的误差不大于被检皮带秤动态累计误差绝对值的二分之一。

（3）称量能力：0～5000t/h

（4）适用范围:

a) 皮带宽度：2000 mm

b) 皮带速度：0～3.5 m/s

（5）工作温度范围 ：

a).  皮带秤系统: －30℃～＋55℃

b).  称重仪表:   －30℃～＋50℃

（6）电源电压：～220(10%，50HZ
[image: image1.wmf]-

+

3

1

%,暂态变化可达5% 

（7）工作方式：连续

（8）皮带秤对托辊要求

秤重架上托辊动力消耗低、密封性能好、使用寿命长、使用时间超过3万小时以上。辊子零件和焊缝不产生损伤和裂纹，相配合处不松动。辊子的轴向位移量不超过1.5mm。

托辊辊子防尘性能与防水性能应满足以下要求:

在具有煤尘的空间中,连续运行200h后煤尘不得进入轴承润滑脂中,在淋水工况下，连续运行72h，进入量不得超过150g。

防水托辊，在浸水工况条件下，连续运行24h后，进水量不得超过5g。

（9）皮带秤称重传感器采用进口品牌数字传感器（托利多）。


秤重传感器的技术指标非线性、滞后误差、重复性误差、蠕变、蠕变恢复和零点输出，按传感器额定输出的百分数计:

非线性：             
                   (0.02%

滞后误差：           
                   0.02%

重复性误差：         
                   0.02%

灵敏度误差：         
                   (0.1%

蠕变(30min)：       
                   (0.02%

蠕变恢复(30min)：   
                   (0.02%

零点输出：                                (1%

在最大流量下,传感器弹性体施力点的位移应：不大于0.2mm。

（10）皮带秤测速传感器

测速传感器采用无碳刷式脉冲发生器，每个脉冲代表皮带行程的一个单位，脉冲频率与皮带速度成正比，采用上置式结构型式，测速传感器采用进口品牌数字传感器。

测速传感器滚轮的安装保证与带料上皮带可靠地接触,不因皮带可能的打滑而造成转速的丢失。

（11）皮带秤机械方面：

称重桥架应具有足够的刚度和强度，在最大流量下挠度小于0.5mm，以适应重载、超载的工况。秤体采用全悬浮、十六托辊形式。结构简单，力的传递环节少；秤架采用刚性好，变形小的钢材；杠杆体外表面的设计积灰面积减至最低；杠杆支点能防震、防蚀、防尘；无运动和磨损部件，维修量小。具有抗侧向力及水平分力。具有超载限位保护功能，支点轴承选用橡胶轴承。当皮带跑偏时，水平分力影响极小。

（12）皮带秤电气方面：

具有自动校准、自动调零、零点自动跟踪、自动校正间隔、自动诊断故障等功能；皮带机系统荷载超限时警报；仪表可进行数字化操作，处理积分与累加方面具有最佳的无漂移稳定性；

具有多种数据显示和可调节定时自动打印，并配有年历、日期，自动显示瞬时流量和累计流量。打印时间可由用户任意设定。并具有停电保持数据功能，模拟电流输出、脉冲输出、且具有与输煤PLC的通讯接口，也可以传到就地微型打印机。

电子皮带秤参加输煤系统程控。控制系统可通过标准接口及硬接线将整个电子皮带秤系统监控信号送入输煤程控系统，通过输煤程控系统人机界面实现对电子皮带秤系统的运行监视。控制器上设有如下接口供远方程控使用：

a. 整套系统的运行状态显示；

b. 数据记录和报警显示。

（13）秤重显示控制器

当显示器设有多组基本参数并可任意选择时，其允许误差分别符合相应的等级显示器的允许误差要求。调零装置的初始调节范围不小于最大输入信号的40%。

显示器的额定净输入信号是可以改变的，并有尽可能宽的改变范围，以供实用时选择。

对于从空秤输入信号到额定净输入信号的阶跃输入量，显示器的响应时间不大于15秒。

输出信息可直接由打印机打印显示。在下列情况发生时，禁止输出衡器称量结果的重量值：

a. 称量过程还未稳定。

b. 数据为负值而打印不能以明显的打印形式予以区别。

显示器在下列电源变化范围内正常工作：

a. 额定电压变化为－15%～＋10%

b. 额定频率变化为(2% 

（14）具有动态校验装置标定功能；

（15）显示仪表芯片选用进口优质品牌产品，仪表采用壁挂式，就地布置。仪表箱采用不锈钢板制造，防护等级IP54，具有防水、防尘、防腐蚀等性能。仪表箱配有门锁。

4.2、校验装置技术要求

（1）用自动挂码校验装置，数量为2套，每套棒码数量不少于8个，采用不锈钢材质。静态校验精度优于0.03%，动态校验精度优于0.1%。

（2）性能保证最大称量：0～5000t/h。

（3）校验装置应能抗震、防潮、防腐和防尘，受环境温度、湿度影响小；对皮带跑偏不敏感；不会对电子皮带秤的正常使用、皮带机的正常运行产生不良影响。

（4）校验装置一般性技术要求

卖方提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，招标方欢迎参选方提供优于本招标文件要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。发包人不接受带有试制性质的部件。

易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。

所有的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，并且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得发包人认可或由发包人指定，目前国内产品质量尚不过关的部件，选用进口产品，进口产品需提供报关单和质量合格证明文件。

所使用的零件或组件应有良好的互换性。外购材料及部件参选方应进行检验，提供质量合格检验报告，并对其质量负全责。

六、承包商资质要求

1、具有独立企业法人资格；

2、专项资格

2.1、参选方在文件中，须提供法定授权计量机构颁发的准确度等级0.2级计量器具型式评价报告或准确度等级0.2级计量器具型式批准证书，所提供产品的型号必须与型式评价报告及计量器具型式批准证书一致。提供高精度皮带秤专利证书、电子皮带秤自动挂码校验装置专利证书等有效文件。参选方若在参选文件中所提供计量器具型式证书准确度等级低于0.2级、提供证书中不包含可作为准确度等级0.2级称重产品合格使用的实质性内容，可被判定为无效证明文件。

2.2、参选方需提供近三年与所供产品型号一致的现场使用业绩合同或调试报告至少提供三家，要求三个月免维护长期使用精度不得低于±0.2%，提供实质性证明文件需包含数据，需提供使用单位技术负责人真实有效的联系方式供招标方核实，提供第三方机构检定证书。

七、承包商职责

1、报价前承包方可亲临现场进行技术澄清，如有异议需在参选前提出，承包方参与参选即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求、福海创公司《外包工程承包商工安、环保管理规定》和《作业安全管理规定》等。
2、按要求须定期检定的仪器、工具等设备必须提供检定证明且在有效期内。 

3、承包商参选前须核实工作量，决购后不得以任何理由要求追加。
4、试验设备、机具、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由承包商自备。

5、承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。

6、当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

7、施工过程发现的问题须及时向福海创公司工程负责人通报。

8、承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

9、承包商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。

10、工程完工后两周内提交书面竣工报告，报告要求盖单位公章，加盖骑缝章。

八、参选文件

1、参选文件应严格符合本发包文件中列出的所有条款，对于不符合项，应作为偏差项进行逐项说明，并给出可以作为替代方案的建议性解决办法。除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合询价书所需要技术指标。否则，由此而产生的问题（不论报价技术文件是否被确认）均由承包商负责。
2、承包商参选书须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细设计方案和本项目所需的全部设备材料、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。

3、报价须包含税金、管理费用等杂项费用以及工安费用。

4、报价技术文件应包括（编制顺序以商务招标文件的要求为准）：

①. 承包商资质、简介和业绩证明；

②. 管理、技术人员资质及授权文件；

③. 参选设备清单；

④. 质量保证措施；

⑤. 参选要求的其他文件。

九、事故处罚及违约条款

1、承包方须严格遵守福海创安全作业规定，同福海创签订《安全环保协议书》，对于违规行为福海创有权依照《安全查核与奖惩办法》处理。

2、违约解除条款

承包方有下列情形之一，发包人可终止或解除本合同：

 eq \o\ac(○,1)承包方技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，无法满足合约要求。

②.承包方违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

③.承包方人员有偷窃、破坏发包方财产等违章、违法行为时。

④.承包方有其他违反约定的行为3次以上。

⑤.承包方提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

⑥.承包方不执行合同约定的义务。

⑦.承包方未能按时提供质保服务，给发包方或第三方遭受人身或经济损失的。

⑧.承包方违反福海创相关管理规定。

⑨.发包人对承包人月度考核情况，根据福海创公司相关考核管理办法，认定承包方为不合格供应商的。

3、承包方若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包人必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包人承担。

十、质保、培训及服务、资料交付

1、质量保证：

产品产地：承包人保证所采用的设备及附件均为合同规定要求的原装产品并提供相关证明。

使用寿命：正常条件下运行寿命不低于产品说明书规定的要求。

2、现场调试及培训 

皮带秤更新工作完成后，由承包人负责系统调试和功能性检测，并提供相关测试报告。

由承包人对皮带秤系统的使用、维护及相关注意事项等内容对发包方电气维修人员、运行操作等相关人员进行免费培训。

3、保修及维修 

   自完工验收合格之日起保修一年，提供终身技术支持。

4、 售后服务

（1）接到产品故障通知后8小时内提供解决方案，如发包人提出需要应能在4小时内赶到现场。 

（2）一般故障在2小时内排除，保修期内所有备件的更换全部免费。

5、 技术文件交付

（1）承包人须在办理完工验收15个工作日内，提供项目竣工报告及符合项目档案验收的所有技术资料和施工过程资料。

（2） 竣工报告报告的内容应真实准确、清晰完整，并附上相关资料及过程照片。

十一、特别说明

1、本技术条款是对本招标工程的最低限度要求。承包方施工质量必须符合发包方提供的相关要求以及相应的国家法律法规、标准规范要求。

2、承包方对本技术条款的严格遵守并不意味着可以解除其正确选材、施工、检试验、验收以及满足规定的操作工况等所应承担的责任，并对施工过程中涉及到的健康、安全和环境保护、消防等全面负责。

3、本工程承包方报价前可到现场实地踏勘确认，施工前自行评估施工方案的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案；承包方须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于报价内。

3

_1234567890.unknown

